德辰牌DC系列

多功能全自动数粒仪

使用说明书

德辰电子科技有限公司

一、产品简介

德辰牌DC系列多功能全自动数粒仪是由郑州大学电子技术应用研究所在综合了日本、美国、德国、法国等国际优秀数粒仪的基础上，结合中国国情研发的经济实用型数粒设备。它不仅广泛应用于各种农作物种子、瓜菜种子的计数，还可以用于微小工件、珍珠、药粒等物品的快速准确计数。各项技术指标均处于国际领先水平。

二、技术指标

1、电    源：AC/220V  50Hz

出口规格：AC100V、110V、200V、240V、380V、440V，50/60Hz

2、计数范围：0～9999

3、显 示 器：4位数码管显示

4、设    置：二位数字转换，快速/慢速

5、计数对象尺寸：ø0.5～10mm

6、振 动 盘：（电磁型）ø180mm

7、计数速度：最大速度1000～2000粒/分钟（计数速度取决于种子颗粒的几何形状和尺寸）

8、精    度: ±0（无杂质）

9、运行模式：高速计数完成前自动转为慢速，计数完成后停止

10、传感器：远红外光电传感器尺寸40×40mm

11、尺寸和重量：

主  机450(W)×350(D)×400(H),24kg

接料机330(W)×350(D)×160(H),12kg

下料机220(W)×260(D)×160(H),5kg

12、转盘功能：无极调速、手动/自动转换、点动

13、容器数量：10杯

14、杯子尺寸：ø60×80mm(H)

三、部件名称及功能

1、主机

(1)振动盘：振动盘是整个机器的核心，利用螺旋振动筛原理，使物料沿轨道自动排队前行。

(2)手动旋钮：固定振动盘的螺丝，拆卸或更换振动盘时，拧下该螺丝即可。

(3)光电盒：数粒仪能够准确计数，主要依靠光电检测，光电盒内装远红外发射和接受装置，每通过一粒，遮光一次，输出一个脉冲，计数器加一。

(4)漏斗：有机玻璃漏斗即透光又使颗粒收集到杯子里，防止颗粒溅到杯子外边。

(5)指示灯：每通过一粒，指示灯闪烁一次，用于检验计数灵敏度。

(6)电源指示灯(POWER):用于指示电源接通与否，接通220V电源，该指示灯亮。

(7)电源开关：打在ON位置接通220V电源，打在OFF位置关断电源。

图一：主机主视图

(8)启动按钮(START)：按下该按钮，机器启动工作，同时该按钮上的绿灯亮，表示正常运行计数。

(9)复位按钮(RESTET)：按下该按钮机器停止，并且计数清零。

(10)暂停开关(FEEDER)：机器正常计数，将暂停开关打在ON位置，机器停止工作，计数值保持不变，当把暂停开关打回OFF，机器工作，计数值在暂停前的基础上计数。

(11)保险(FUSE)：内装1A保险管，用于保护设备和控制电路。

(12)限速旋钮(FEEDER)：该电位器用于调整振动盘的最高速或最低速，出厂调好，用户不要随意调整。

(13)高速旋钮(CONT SPEED-1):用于调整正常下料速度。

(14)低速旋钮(CONT SPEED-2):用于调整最后几粒的速度。

(15)设置1（SET-1）：4位编码开关-1用于设置欲计数的值。

(16)设置2（SET-2）：4位编码开关-2用于设置高低速转换的数值。例如：欲每一千粒一杯，则SET-1设置为1000，SET-2设置为995，启动机器，0至995之间快速计数，此时调整快速电位器（CONT SPEED-1）可以任意选择快速速度；计到995机器自动转换到慢速，最后的5粒速度是由慢速电位器控制，调整CONT SPEED-2任意选择最后5粒的速度。该机设计为快慢速自动转换，目的是为了既能快速计数又能保证计数准确度。编码开关的设置可以按上下的+-号小按键改变。

(17)数码显示：4位数码管显示当前计数值。

(18)轨道挡板：轨道挡板用于调整轨道宽窄和高低，保证时刻只有一粒通过轨道出口，避免颗粒重叠或并排掉下，提高计数准确度。

图二： 主机接线图

(19)下料机接头：用于连接下料机。

(20)接料机接头：用于连接接料机。

(21)电源线：220V交流电源线。

2、接料机

图三：接料机主视图

(22)调速旋钮：转盘旋转速度无极调速电位器，用于调节转盘速度。

(23)手动/自动按钮：自动/手动（AUTO/MANUAL）转换开关。打在自动位置，每数完一杯，接料盘自动旋转36度，更换一个杯子，到红点位置停机，表明10杯全部数完。打在手动位置，自动功能失效，手动功能作用，此时，按一下点动按钮，接料盘转动36度，更换一个杯子，长按点动按钮，接料盘连续旋转，待松开点动按钮，接料盘转到准确的位置自动停止。

(24)点动按钮：配合自动/手动开关使用。

(25)杯座：用于放接料杯。

(26)接料盘：用于安放10个杯子。

(27)接料机插头：与主机背面的大航空插座相连。

3、下料机

图四：下料机主视图

(28)储料斗：用于存放物料。

(29)出料口：放于储料斗里的物料通过控制下料速度从出料口落入振动盘内。

(30)速度旋钮：该电位器用于调节下料速度。

(31)电源开关：下料机电源开关，打在OFF位置，下料机关闭，打在ON位置，下料机工作（受主机控制）。

(32)下料机接头：与主机背面的下料机接口相连。

四、安装和使用

1、该设备使用了振动筛，有一定的振动，所以必须将设备水平安放在稳固的桌子或台面上，尽可能好的吸收振动，减少噪音。

2、避免靠近窗户使用，防止光线强弱变化引起计数误差。

3、定期擦拭有机玻璃漏斗内表面，防止集结的灰尘过多阻挡红外线发射和接收，影响计数准确度。

4、调整轨道挡板，使轨道宽度与颗粒宽度相当，使颗粒排成一队；调整高度挡板，防止颗粒重叠（尤其玉米），保证颗粒一个一个通过光电面，达到0误差计数。

5、开机前首先设置计数值和快慢速转换值(SET-1和SET-2)，例如：欲数100粒一杯,则编码开关1设置为100，编码开关2设置为97（视颗粒大小而定），然后打开电源开关，电源指示灯亮，按下启动按钮，启动按钮上的绿灯亮，振动盘振动，开始下料，每掉一粒数码显示加1，光电盒上的指示灯闪烁一次。计数到编码开关设置的数值（例如97），自动转为慢速，计数够100，停止送料。接料盘自动旋转36度（手动/自动开关处在自动位置），更换下一个杯子，自动开机，开始下一杯计数，如此循环，至到红点的杯子，机器停止工作。

6、计数过程中，按下清零按钮，机器停机，并且计数器清零，必须重新按启动按钮，机器重新工作。

7、计数过程中，将暂停开关达到ON位置，机器停机，但计数值保持，将暂停开关打回OFF位置，机器工作，计数值在停机前的基础上接着计数。

8、工作过程中，改变编码开关的设置，必须关掉电源，重新开机。

9、手动/自动开关处在手动位置，数完一杯，机器停机，必须重新按启动按钮，才能下一杯计数。

10、换杯子的速度，可以无极调节。

11、使用下料机，只用将下料机的接头插入主机背面相对应的下料机接口，锁紧螺母。电源开关打在ON位置，调整下料速度。不用下料机，只用将电源开关打在OFF，下料机停止工作。

12、主机可以单独工作，也可以只连接接料机或只连接下料机工作。

创造世界一流技术

服务中国农业发展

地址：河南省新野县朝阳路南段

电话：0377-66019479

手机：18749062112

驻郑州办事处：郑州大学南校区

电话：0371-67761466

技术支持：13513893057

QQ:2608660025

E-mail:iesdwang@zzu.edu.cn

网址： http://www.shuliyi.com